## Slide 1
천연 유래 상처치유성분을 함유한
치료용 소프트렌즈의 개발
최승혜 ∙ 김소라 ∙ 박미정*
서울과학기술대학교 안경광학과
INTRODUCTION
눈에 약물을 delivery 방법으로는 안약, 안연고, 소프트 콘택트렌즈 등이 있으며 안약 및 연고의 생체 이용율은 약 5%로 현저히 떨어짐으로 인해 약물 delivery 방법 중 하나인 소프트 콘택트렌즈에 대한 다양한 연구들이 진행됨[1-2]
Asiatic acid는 50여개 종의 식물의 줄기, 뿌리, 잎, 등에서 풍부하게 존재하며 상처 치유 효과를 가진 성분으로 다방면에서 연구 되어짐[3-4]
따라서 본연구에서는 각막굴절교정 수술인 라섹 수술 후 혹은 각막 상처가 있을 시 착용 하여 각막의 회복에 도움이 될 수 있는 치료용 소프트 콘택트렌즈를 개발하고자 함.
RESULTS
로딩 48시간을 기준으로 두개의 렌즈 로딩양을 비교시 125μM을 제외하고는 Etafilcon A 렌즈가 Hilafilcon B 렌즈보다 더 큰 로딩양이 나타남.
로딩시간에 따른 콘택트렌즈의 파라미터 변화는 측정 파라미터에 따라 각기 다르게 나타남.
METHODS
asiatic acid 50mM의 stock solution을 62.5 μM, 125μM, 250μM, 500μM의 농도로 serial dilution 함.
사용렌즈 : FDA 그룹2의 Hilafilcon B, 그룹 4의 Etafilcon A
로딩 시간 : 12, 24, 48시간
방출 시간 : 30min, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h
Ultra Pressure Liquid Chromatography를 통해 약물의 로딩 및 방출 여부를 확인.
약물 로딩으로 인한 렌즈의 파라미터 변화를 알아보기 위하여 곡률반경, 직경, 중심두께 등을 3회 반복 측정.
로딩시간에 따른 파라미터 변화는 Linear mixed model를 실시하여 유의성 검증하였다.
REFERENCES
2021 한국안광학회 동계학술대회
[1] Bengani LC, Hsu KH, Gause S, et al. Contact lenses as a platform for ocular drug delivery. Expert Opinion Drug Deliv. 2013;10(11):1483-1496.
[2] Amy E Rossa, Lokendrakumar C Bengania, Rehka Tulsan, et al. Topical sustained drug delivery to the retina with a drug-eluting contact lens. Biomaterials. 2019;217:119-285.
[3] P. Puttarak, P. Panichayupakaranant. Factors affecting the content of pentacyclic triterpenes in centella asiatica raw materials. Pharmaceutical Biology. 2012;50(12):1508-1512.
[4] Gyo HM, Lee YH, Kim EK, et al. Immunomodulatory and anti-inflammatory effects of asiatic acid in a dncb-induced atopic dermatitis animal model. Nutrients. 2021;13(7):24-48.
Chart: 62.5μM
| 0 | 12 | 24 | 48
etafilcon A | 0 | 31.7417 | 33.3718 | 37.2345
hilafilcon B | 0 | 41.1088 | 49.2411 | 35.9051
Chart: 125μM
| 0 | 12 | 24 | 48
etafilcon A | 0 | 23.7624 | 33.6647 | 31.1257
hilafilcon B | 0 | 38.6164 | 38.3482 | 35.6304
Chart: 250μM
| 0 | 12 | 24 | 48
etafilcon A | 0 | 29.9056 | 26.0399 | 41.4926
hilafilcon B | 0 | 27.0585 | 32.0394 | 29.8316
Chart: 500μM
| 0 | 12 | 24 | 48
etafilcon A | 0 | 11.4226 | 27.9843 | 32.9788
hilafilcon B | 0 | 22.1938 | 28.126 | 26.2773
Fig. 1. Correlation of Asiatic acid concentration loaded on soft contact lenses and time.
Fig. 2. Correlation of Asiatic acid concentration loaded on soft contact lenses and time.
Fig. 3. Correlation of Asiatic acid concentration loaded on soft contact lenses and time.
Fig. 4. Correlation of Asiatic acid concentration loaded on soft contact lenses and time.
Fig. 5. The amount of Asiatic acid released from soft contact lens.
Fig. 6. The cumulating amount of Asiatic acid released from soft contact lens.
로딩시간 증가에 따른 증가가 나타났으나 그룹2의 Hilafilcon B는 24시간 이후 감소가 나타났으며, 그룹 4의 Etafilcon A는 48시간 까지 지속적인 증가를 보였다.
방출은 초기 30분 가장 많이 되었으며 8시간 까지 FDA 그룹2의 Hilafilcon B은 88.65%, 그룹 4의 Etafilcon A는 75.93% 방출이 나타났다.
본 연구 결과 Asiatic acid를 함유하는 치료용 콘택트렌즈 제조를 위한 최적의 조건을 수립.
본 연구에서 개발된 Asiatic acid를 함유한 치유성분의 콘택트렌즈는 라섹 수술 혹은 상처로 인한 각막의 회복 과정에 도움을 줄 것으로 기대됨.
CONCLUSIONS
 | Etafilcon A |  |  | Hilafilcon B |  | 
 | B.C | DIA | Thickness | B.C | DIA | Thickness
12h | 8.015±0.013* | 13.967±0.029 | 0.068±0.002 | 8.029±0.013* | 13.664±0.012* | 0.081±0.000*
24h | 8.028±0.013* | 13.980±0.029 | 0.067±0.002 | 8.115±0.013* | 13.838±0.012* | 0.084±0.000
48h | 7.981±0.013* | 13.975±0.029 | 0.060±0.002 | 8.151±0.013* | 13.848±0.012* | 0.085±0.000
Table. 1. The comparison of parameter between control group and loaded group
* Significantly different at p < 0.05 by Linear mixed model
Chart: 250μM
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8
etafilcon A | 0 | 24.0556 | 15.026 | 11.1202 | 9.5028 | 8.6239 | 7.6031
hilafilcon B | 0 | 20.0564 | 14.3182 | 14.9738 | 14.5477 | 13.3373 | 11.4185
Chart: 250μM
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8
etafilcon A | 0 | 24.0556 | 39.0815 | 50.2017 | 59.7046 | 68.3284 | 75.9315
hilafilcon B | 0 | 20.0564 | 34.3745 | 49.3483 | 63.896 | 77.2333 | 88.6518